河南万基控股集团

2×60万千瓦机组上大压小工程

高效超超临界燃煤发电机组项目

制样及煤质化验设备

技术规范书

招 标 单 位：洛阳万基宏远电力有限公司

招标代理单位：

设 计 单 位：中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司

二0二0年三月  郑 州

目  录

附件1  技术规范	1

附件2  供货范围	14

附件3  技术资料和交付进度	18

附件4  交货进度	20

附件5  设备监造（检验）和性能验收试验	21

附件6  价格表	24

附件7  技术服务和设计联络	29

附件8  分包与外购	32

附件9  大（部）件情况	33

附件10  差异表	34

附件11  性能考核条款	35

附件12  运行维护手册	36

附件13  投标人需要说明的其他内容	37

附件1  技术规范

- 总则

1.1 本技术规范书仅适用于河南万基控股集团2x60万千瓦机组上大压小工程制样及煤质化验设备的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的成熟优质产品及相应服务。

1.3 投标方应对技术规范书及招标方的特殊要求作完整、详尽的回答。如投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，无论多么微小，都应在投标书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题专门章节加以详细描述。

1.4 在签定合同之后，招标方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利，投标方应允诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由投、招标方双方商定。

1.5本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.6本技术规范书为一整体，投标方应满足其全部要求。

1.7 本技术规范书与投标文件、书面澄清、技术规范作为订货合同的技术附件，有同等效力。

1.8本工程采用KKS标识系统。投标方在中标后提供的技术资料（包括图纸）和设备标识必须有KKS编码。具体标识要求由设计院提出，在设计联络会上讨论确定。

2工程概况

2.1 设计条件与环境条件

2.1.1  电厂及输煤系统概况

河南万基控股集团2x60万千瓦机组上大压小工程位于河南省新安县。本期安装2×660MW机组。规划容量为2×600MW+2×300MW机组。电厂燃煤由铁路及公路运输，其中铁路年运煤量约300万吨。#11带式输送机向2×300MW机组供煤，其上设置皮带中部采制煤样装置。布置在#11带式输送机中部，设两套皮带中部采制煤样装置。

2.2燃煤

2.2.1  煤种煤质：由新安本地及陕西供应原煤。

2.2.2  散装密度                       ～0.85t/m3；

2.2.3  粒度                           ≤30mm；

2.2.4  静安息角                        40°；

2.2.5  煤质分析见下表

| 序 号 | 名 称 | 符号 | 单位 | 设计煤种 | 校核煤种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤种 |  |  | 混煤 | 混煤 |
| 2 | 工业分析 |  |  |  |  |
|  | 收到基全水分 | Mt | ％ | 6.9 | 7.5 |
|  | 空气干燥基水分 | Mad | ％ | 3.40 | 3.62 |
|  | 干燥无灰基挥发分 | Vdaf | ％ | 20.34 | 21.46 |
|  | 收到基灰分 | Aar | ％ | 35.17 | 40.57 |
|  | 收到基低位发热值 | Qnet.ar | kJ/kg | 17540 | 14840 |
|  |  |  | kcal/kg | 4189.4 | 3544.5 |
| 3 | 元素分析 |  |  |  |  |
|  | 收到基碳分 | Car | ％ | 46.94 | 40.49 |
|  | 收到基氢分 | Har | ％ | 2.28 | 2.59 |
|  | 收到基氧分 | Oar | ％ | 7.22 | 7.40 |
|  | 收到基氮分 | Nar | ％ | 0.71 | 0.58 |
|  | 收到基硫分 | St.ar | ％ | 0.78 | 0.87 |
| 4 | 可磨性系数 |  |  |  |  |
|  | 哈氏可磨度 | HGI | — | 78 | 81 |
| 5 | 煤的冲刷磨损指数 | Ke | — | 2.6 | 4.9 |
| 6 | 煤中游离二氧化硅 | SiO2(F) | ％ | 5.38 | 10.40 |
|  | 煤中氟 | Far | μg/g | 112 | 127 |
|  | 煤中氯 | Clar | ％ | 0.006 | 0.010 |
|  | 煤中砷 | Asar | μg/g | 12 | 17 |
|  | 煤中汞 | Hgar | μg/g | 0.08 | 0.06 |

2.3 环境条件

2.3.1  多年平均温度                      14.5℃；

极端最高温度                      44℃；

极端最低气温                      -17.1℃。

2.3.2  地震烈度                          7度(里氏)。

2.3.3  最大风速                         20m/s。

2.3.4  海拔310.55m，黄海高程(主厂房0.00m标高)。

2.3.5  多年平均相对湿度                   65％。

2.3.6  多年平均降雨量                     644.9mm。

2.3.7  最大积雪厚度                       330mm。

3 安装运行条件

3.1制样及化验设备必须满足长期连续运行的要求，设计寿命不低于30年。启动、运行和停机应平稳并安全可靠。

3.2安装地点：制样及化验设备布置在煤场及主厂区煤质化验楼内。

3.3运行模式

制样、分析化验设备为间断运行。

4 技术要求

4.1 使用标准

GB50660-2011	大中型火力发电厂设计规范

DL/T 5187.1-2016	火力发电厂运煤设计技术规程 第1部分:运煤系统

DL/T 5187.2-2019	火力发电厂运煤设计技术规程 第2部分:煤尘防治

DL/T 5187.3-2012	火力发电厂运煤设计技术规程 第3部分:运煤自动化

GB/T3715-2007	《煤质及煤分析有关术语》

GB/T483-2007	《煤炭分析试验方法一般规定》

GB475-2008	《商品煤样人工采取方法》

GB474-2008	《煤样的制备方法》

GB/T211-2007	《煤中全水分的测定方法》

GB/T212-2008	《煤的工业分析方法》

GB/T213-2008	《煤的发热量测定方法》

GB/T214-2007	《煤中全硫的测定方法》

GB/T476-2008	《煤中碳和氢的检测方法》

GB/T219-2008	《煤灰熔融性的测定方法》

GB/T19494.1-2004	《煤炭机械化采样第一部分：采样方法》

GB/T19494.2-2004	《煤炭机械化采样第二部分：煤样的制备》

GB/T19494.3-2004	《煤炭机械化采样第三部分：精密度测定和偏倚试验》

DL/T569-2007	《汽车、船舶运输的商品煤的人工取样方法》

DL 5053-2012	《火力发电厂职业安全设计规程》

DL 5455-2012	《火力发电厂职业卫生设计规程》

GB3095	     《大气环境质量标准》

GB 4280	《工业污染物排放标准》

GBZ 2-2002	《工作场所有害因素职业接触限值》

GBJ 87   	《工业企业噪声控制设计规范》

GB13223   《火力发电厂空气污染排放标准》

注：在上述标准和规范中凡出现标准间差异时，以就高不就低的原则执行。

## 4.2 本次招标的总体要求

4.2.1 总体要求

本工程运煤系统布置分主厂区及煤场区，煤场区距主厂区约1.5km。煤场区设有运煤综合楼，楼内布置有制样间及煤质化验间，此处设一套人工制样及化验设备。主厂区设有煤质化验综合楼，楼内布置有制样间及煤质化验间，此处设一套人工制样及化验设备。本工程共设两处煤质制样及化验设置，故本工程招标人工制样及化验设备为两套。

4.2.2  招标范围

本标段招标范围包括常规制样设备（含除尘系统）2套，数字化煤质化验设备两套。

| 序号 | 设备类别 | 数量 | 具体组成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规制样设备（含除尘系统） | 2套 | 常规制样设备（除尘管道＋积尘设施） |
| 2 | 数字化化验设备 | 2套 | 化验设备＋电脑＋管控软件＋指纹授权装置 |

4.3总的技术要求

4.3.1投标方提供的设备应功能完整，技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

4.3.2所有设备均应正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题，设备结构应考虑方便日常维护（如加油、紧固等）需要。招标方欢迎投标方提供优于本规范要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。

4.3.3设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。招标方不接受带有试制性质的部件。

4.3.4外购配套件，必须选用优质名牌、节能先进的产品，并有生产许可证及生产检验合格证。严禁采用国家公布的淘汰产品。投标方应对外购的部件及材料进行检验，并对其质量、性能负责。对目前国内产品质量尚不过关的部件，选用进口产品。

4.3.5易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查或更换的部件应提供备用品，并能比较方便地拆卸、更换和修理。所有重型部件（包括电动机）均应具有便于安装和维修需要的起吊或搬运条件。

4.3.6所用的材料及零部件（或元器件）应符合有关规范的要求，且应是新的和优质的，并能满足当地环境条件的要求。

4.3.7所使用的零部件或组件应有良好的互换性。

4.3.8外露的转动部件均应设置防护罩，且应便于拆卸。

4.3.10各转动件必须转动灵活，不得有卡阻现象。润滑部分密封良好，不得有油脂渗漏现象。空载轴承温升一般不得大于35℃，轴承温度不得超过80℃。

4.3.11设备中的结构件钢材在下料前需进行喷丸预处理。喷丸预处理要求达到Sa2.5级。铸件应进行消除内应力的热处理。

4.3.12设备及部件的噪声必须符合国家有关标准规定的要求。空载噪声值不大于85dB（A）。

4.4制样设备 性能要求

制样设备在指定的技术要求的工作范围内，设备能够长期安全经济运行，并操作方便，维护工作量少。

4.4.1破碎缩分联合制样机符合国家有关技术条件的规定。符合GB474《煤样的制备方法》，符合GB/T18666《商品煤质量抽查和验收方法》等标准的相关要求。

4.4.2所用材料的化学成份、机械性能及噪音、振动等符合有关国家标准或部颁标准。

4.4.3破碎缩分联合制样机的性能参数符合国标要求，需要委托有资质单位进行精密度、偏倚性能试验，并出具合格证书，投标人在投标时要明确列出需要进行性能鉴定的设备清单。

4.4.4制样设备密封设计，无粉尘污染，符合环保要求。

4.4.5破碎缩分设备的工作腔材质选择符合要求，能对物料进行全断面破碎。

4.4.6破碎缩分设备的工作腔不堵塞、无死角存样现象。

4.4.7破碎缩分设备对煤种适应性强，能适应水分含量小于等于15%的煤样，不堵塞工作腔。

4.4.8破碎设备破碎过程中，无水分偏倚。

4.4.9破碎机出力、出料粒度符合要求，特别是破碎机锤头、筛板材质要满足可磨系数＜55煤种的破碎要求，并能保证装置免维护情况下的投入率不小于98%，6mm以上出料粒度过筛率≥95%。

4.4.10所有设备应操作、维护、清扫方便。

4.4.11所有转动件均应有安全防护设施，一切符合安全生产要求。

4.4.12投标方负责提供的破碎缩分设备、仪表通过相关部门的性能鉴定，并出具合格报告。

4.4.13制样设备的主要参数符合设计要求。全密封设计，尽量减少系统中的空气循环，防止煤粉外漏。系统无物料损失，水分损失＜1％。

4.4.14除尘系统的简要功能要求：除尘系统采用初级分散、末端集中处理两级粉尘方式；采用整体布局美观，占用空间较小的地沟暗管方式；每台制样设备均接入环保除尘系统，保证除尘效果；堆掺区采用外部集气侧吸尘方式，避免作业员吸入粉尘；操作台采用不锈钢面板；除尘主机设置有自动排灰装置，收集的粉尘沉降到抽屉；采用最先进的PLC控制系统进行控制。除尘设备的布置位置要充分考虑不影响环境、不影响整体布局美观；除尘器地沟盖板密封应严密，确保粉尘不进入地沟。

4.4.15本工程的制样设备主要包括联合制样机、对辊破碎机、制粉机、烘干箱、各种型号标准二分器、标准筛、称重装置、货架、制样室配套除尘系统、其它辅助制样设备、设备电源柜及所有设备的电气系统设备总成。

4.4.16电动机采用高效节能YE3系列产品，F级绝缘，防护等级不低于IP55，低压电机采用西安西玛或安徽皖南产品。投标方供货范围内的电动机以及其他用电负荷均由投标方所供的配电柜和/或动力箱进行供电，柜内电气元件采用进口品牌；电源及控制柜的防护等级为IP56，不锈钢材质，厚度不小于2毫米，双层门，电缆采用下进线。配电柜之后的所有电缆、电缆管或电缆槽盒均由投标方提供清册并供货。

4.4.17工控机采用研华产品(不低于3.0GHz/2GB/500GB)，变频器采ABB品牌，PLC采用AB品牌，减速机采用国内知名品牌。

4.4.18控制装置：采制样系统采用美国进口PLC(AB)程序控制。分析装置数据可通过计算机传送到运煤管理系统(买方另行采购)中。

4.4.19制样及煤质化验设备具备向智能化管理提供接口和数据。

4.4.20人工制存样室相关土建配合工作

土建工作由招标方负责完成，投标方负责根据设计院提供的输煤综合楼或煤质化验楼布置图设置各个设备间的建筑面积、布局、装修、（水、电、网络等）规划等，也可以提出优化建议，投标方需提供详细的满足系统功能的设计、布局、摆放等图纸。

4.5 性能保证值

| 设备名称 | 数量 | 设备型号 | 主要设备参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联合破碎缩分制样机 | 2 |  | 1.入料粒度≤150 mm，入料斗大小可容纳30kg以上煤量 2.一级出料粒度≤6mm或≤13mm（可调）；过筛率≥95% 3.二级出料粒度1mm-6mm(可调) 4.生产率＞1000 kg/h 5.两级破碎、两级缩分，缩分比可调 6.水分适用范围：≤18% 7.配置自动除铁设备 8.配一体式设计的弃样装置，且留有有人工弃料口。 9.连接除尘设备系统。 10.接料斗可容纳30kg以上煤量。 11.锤头、筛板等材质满足可磨系数＜55煤种制样的需求，锤头材质不得采用铸铁。 |  |
| 密封锤式破碎缩分机 | 2 |  | 1.入料粒度≤150 mm，入料斗大小可容纳30kg以上煤量 2.出料粒度≤13mm（可调）；过筛率≥95% 3.缩分比1/2-1/16可调 4.生产率＞1000 kg/h 5.水分适用范围：≤18% 6.连接除尘设备系统。 7.锤头、筛板等材质满足可磨系数＜55煤种制样的需求，锤头材质不得采用铸铁。 |  |
| 3mm对辊破碎机 | 4 |  | 1.单手柄调节排料间距 2.入料粒度≤13mm，入料斗大小适应5kg量 3.出样粒度≤3～0.2mm可调；过筛率≥100% 4.适应水分≤15% 5.生产率＞600kg/h 6.密封性能：密封严实，不漏粉。 7.连接除尘设备系统。 8.对辊材质满足可磨系数＜55煤种制样的需求。 |  |
| 0.2mm密封式破碎机 | 4 |  | 1.均为2个料钵； 2.装料重量：≥100g； 3.装料粒度：≤3mm ； 4.出料粒度：＜0.2mm；过筛率≥100% 5.压紧方式：快速压紧方式； 6.料钵材质：铬钢； 7.开盖自动断电保护（环保型）； 8.密封性能：密封严实，不漏粉。 9.可连接除尘设备系统。 |  |
| 13mm二分器 | 4 |  | 1.每套配4个接料斗，配套2个簸箕； 2.槽宽39mm，格槽数量16个 3.不锈钢材质 4.缩分粒度小于等于13mm |  |
| 6mm二分器 | 6 |  | 1.每套配4个接料斗，配套2个簸箕； 2.槽宽18mm，格槽数量26个 3.不锈钢材质 4.缩分粒度小于等于6mm |  |
| 3mm二分器 | 6 |  | 1.每套配4个接料斗，配套2个簸箕； 2.槽宽9mm，格槽数量32个 3.不锈钢材质 4. 缩分粒度小于等于3 |  |
| 50mm标准筛 | 4 |  | 方孔，不锈钢材料 |  |
| 13mm方孔筛 | 4 |  | 方孔，不锈钢材料 |  |
| 6mm方孔筛 | 6 |  | 方孔，不锈钢材料 |  |
| 3mm圆孔筛 | 6 |  | 圆孔，不锈钢材料 |  |
| 0.2mm标准筛 | 6 |  | 配筛盖和筛底，不锈钢材质 |  |
| 带串口电子台称(150kg) | 4 | 150kg/10g | 带显示屏、带串口和串口线，最大称量150KG（精度0.01KG），带串口和串口线。 |  |
| 带串口电子台称(5kg) | 4 |  | 最大承重5kg，精度0.1g，带串口和串口线。 |  |
| 大号鼓风干燥箱 | 4 |  | 不锈钢内胆，钢化玻璃观察窗,LED数显，具有定时、超温报警功能，智能化控制，控温范围10-200℃，带串口 |  |
| 不锈钢盛样盘 | 80 |  | 规格：320×220mm，厚度不小于0.7mm |  |
| 十字分样板 | 4 |  | 分样直径500mm和900mm各2套（含压板）。 |  |
| 全水分取样铲 | 10 |  | 不锈钢材质，符合国标GB474-2008标准，配6mm全水分取样铲10个，取样挡板10个 |  |
| 采样铲 | 4 |  | 适用于标称最大粒度50mm的4把，产品符合GB475-2008标准。 |  |
| 平头铁锹 | 10 |  | 含锹把 |  |
| 尖头铁锹 | 10 |  | 含锹把 |  |
| 存样柜 | 2套 |  | 根据现场定制，304不锈钢材质，配置双锁扣，配置锁数满足需求，尺寸现场确定，至少每个小仓至少可存储6个塑料样瓶，共可存储200个1升大小的塑料样瓶。 |  |
| 带盖磨口玻璃瓶 | 800 | 250ml | 无色400个，棕色400个 |  |
| 塑料样瓶 | 1000 | 带内盖 | 1L：700个、1.5L：300个 |  |
| 除尘系统（人工制样间内布置可产生粉尘的所有设备均接入除尘系统，整个系统所有材料均有投标方负责） | 2 |  | 除尘方式：集中除尘，管路控制（控制系统智能化、人性化）：智能风阀控制系统；控制方式：西门子s7-200系列PLC自动控制系统；除尘效率 ：99.9%；空间除尘与设备除尘相结合，满足制样间现场除尘要求，配置除尘制样操作台。噪声低于85dB，震动低于6.5m/s2，确保制样室内粉尘浓度小于4mg/m3（具体根据现场情况设计）。工作稳定可靠，能满足长时间运行的需求；风量环保可调,采用环保高性能电机；抗压损能力强；空气净化性能高；管道布设采用沿墙地沟暗管,管道材质选用无缝钢管；除尘器风量≥7000m3/h，除尘器除尘必须保证不对所制煤样的精密度、偏倚有任何影响。 |  |
| 电动缩分机 | 2 |  | 旋转缩分，精度及偏倚满足国标要求；缩分比（：1/2、1/4、1/8可调）适应水分﹤15%。适用于13mm、6mm、3mm煤样的缩分。 |  |
| 货架 | 2 | 长宽高分别为4m*0.6m*1.8m（可分为2组） | 3层结构，每层承重不小于200kg，台板整块布置，立柱、横梁等为铁质;整体刷灰色防腐漆； |  |
| 毛刷 | 60 |  | 小号、中号、大号各20把 |  |
| 制样用磁铁 | 10 |  |  |  |
| 立式碾样锤 | 4 |  | 小号和大号各2个 |  |
| 清样刮板 | 10 |  | 不锈钢300*180mm |  |

4.5 化验设备技术要求

4.5.1煤化验室设置在运煤综合楼及煤质化验综合楼内，化验室安装门禁系统，无关人员不得进入。

4.5.2化验工作区安装一道门禁系统，每台化验设备连接的电脑要加装指纹识别设施，电脑内化验数据自动上传至燃料智能管控系统。

4.5.3数字化验室管理系统应具备样品交接管理，标定物管理，设备管理，数据管理，耗材管理等功能模块，但不仅限于此，各投标厂家可根据自行理解提出更优方案，各功能模块要求在标书中做详细描述。

4.5.4数字化验室管理系统可自动采集化验数据，根据化验编码平行样处理，对同化验编号不同化验项目串起来报表显示。系统通过串口与天平相连，直接读取天平读数作为样品重量。实现数据不落地，防止用户篡改数据作弊。系统同时实现接样并编码，接样后任务分发。化验数据由化验班检查确认后提交审核申请，根据审核流程设置，审核完后才生效公布。

4.5.5 标准化实验室具体要求

建设标准化实验室，建立煤质数据管理系统与燃料管控系统实现数据上传对接，实现数据自动采集功能、自动计算化验结果功能、智能化综合查询和报表功能、提供审核化验结果辅助手段功能、对外透明数据接口等功能。并建设化验室集中供气系统和废气排放系统。

（一）天平室：用于煤样检测时称量样品。

（二）工业分析室：用于测定煤种的水分、灰分、挥发分、固定碳含量，并可用于煤样的灰渣含炭量进行分析。

（三）发热量测定室：用于测定煤的发热量。

（四）元素分析室：用于测定煤中的碳、氢、氮、硫元素含量。

（五）煤样存放室：用于存放煤炭试验样品和存查煤样。

（六）检验用气体存放室。

（七）灰熔融特性试验室：用于测定煤灰在不同气氛（弱还原气氛及氧化气氛）下的熔融特征温度。

（八）化验室设立指纹识别门禁系统，化验房间配置摄像头，走廊配置摄像头无死角。与燃料视频监控系统对接。

4.5.6 煤化验仪器、仪表技术参数及配置

| 序号 | 名 称 | 规格及技术数据 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 量热仪（双控） | 一机双控，带激光打印机（A4），全自动（自动称水重、测试水温、平衡系统温度及水和数据处理）。仪器各点等温自动设置恒温工作点，定容器自动确定内筒水量，具有自动水净化及自保护、自诊断功能；热容量的重复性≤0.1%，热容量的稳定性≤0.2%，分辨率：0.0001K，精密度：≤0.2%；测试时间：6～8min（主期）；具有氧弹自动识别：可选配双氧弹、自动识别、自动选用所对应的热容量，性能优于国标。配优质品牌液晶电脑（19英寸以上）。带分析用附属设备，每台各1套，样品信息和测试结果能够自动上传，符合燃料智能管控要求，实现与燃料管理信息数据对接联网调试。 | 套 | 6 |  |  |
| 2 | 自动定硫仪 | 由微机控制，配优质品牌液晶电脑（19英寸以上），带激光打印机（A4），自动测定煤及焦炭的全硫含量，可与电子分析天平联机；高度自动化（自动称样、送样、做样、退样及数据处理）；一次可做多个样，整过实验过程无需人工干预，实现无人值守，天平与高温炉之间具有隔热层，不受热辐射影响。测硫范围：0.01～30%，工作炉温：1150℃，控温精度：<5℃，硫分辨率：0.01%，测试时间：3～6min/样，一次可做20个样以上。符合国标：GB/T214-2007。带分析用附属设备，每台各1套，坩埚瓷舟每台100个。样品信息和测试结果能够自动上传，符合燃料智能管控要求，实现与燃料管理信息数据对接联网调试。 | 套 | 4 |  |  |
| 3 | 工业分析仪 | 由微机控制，配优质品牌液晶电脑（19英寸以上），带HP激光打印机（A4），多炉膛结构，内置进口电子天平，采用流水线作业方式，全自动（自动称样、送样、实验、退样、称样、丢样及数据处理）。能自动测定煤及焦炭的水分、灰分及挥发分并计算其固定炭和发热量以及含氢量，还能对灰、灰渣的含炭量进行分析。仪器具有快灰、慢灰实验功能。样品重量：0.5～1.3g，工作炉温：室温～950℃，控温精度：<5℃，一次可做多个样，符合《煤的工业分析方法─自动仪器法》。带分析用附属设备，每台各1套，坩锅每台100个。样品信息和测试结果能够自动上传，符合燃料智能管控要求，实现与燃料管理信息数据对接联网调试。 | 套 | 4 |  |  |
| 4 | 自动水分测试仪 | 由微机控制，配优质品牌液晶电脑（19英寸以上），内置进口电子天平，自动称样、送样、做样、退样及数据处理。自动测定煤的全水分和内水。采用红外加热方式，适合所有煤种。样品重量：分析样0.9～1.1g，全水分≤10～12g，一次可做多20个样以上，测试时间：10～35min，煤样粒度：全水分≤6mm 内水≤0.2mm。带分析用附属设备，每台各1套，称量瓶每台50个。样品信息和测试结果能够自动上传，符合燃料智能管控要求，实现与燃料管理信息数据对接联网调试。 | 套 | 4 |  |  |
| 5 | 灰熔融性测试仪 | 由微机控制，配优质品牌液晶电脑（19英寸以上），带激光打印机（A4），试样个数: 5个以上·，分辨率:1℃，控温范围:室温〜1600℃ ，实验气氛:氧化性、弱还原性(封碳法)，利用CCD摄像技术及进口摄像头，实时监控实验全过程，自动判断4个熔融特征温度，并支持人工判断。采用硅钼棒电阻加热元件(最高使用温度1800℃)、进口材质燃烧管和样舟以及耐温、保温炉膛材料，样品信息和测试结果能够自动上传，符合燃料智能管控要求，实现与燃料管理信息数据对接联网调试。 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 碳氢氮元素分析仪 | 由微机控制，配优质品牌液晶电脑（19英寸以上），带激光打印机（A4），测试范围:碳(0.02%〜100%) 氢(0.02%〜50%) 氮(0.01%〜50%) 样品数量:30个以上(分析过程中可添加/替换样品) ，分析时间:≤5min/个。采用高性能红外光源、电子元器件、光学玻璃及红外光接收装置，超低温漂热导池及精密恒温控制和扩散式热导池，保证热导基线的稳定性；采用气吹落样方，完全自动化，测试效率高。自动送样、实验，循环测试；自动更换坩埚，同时避免因操作不当损坏燃烧管或高温炉。样品信息和测试结果能够自动上传，符合燃料智能管控要求，实现与燃料管理信息数据对接联网调试。 | 套 | 2 |  |  |
| 7 | 智能马弗炉 | 智能程序控温，控温范围：室温～1000℃，控温精度：±2℃，分辨率：1℃，炉膛尺寸：320×200×120， 具备独立的慢灰、快灰1(经典快灰)、快灰2、挥发分、粘结/罗加及通用测试功能；可任意设定六段升温速度、恒温点及测试时间，可任意设定进样温度、回温温度、回温时间、回温功率及测试时间，用户可自定义出各种实验模型，满足各种测试需求。具有热电偶断偶、短偶、反偶、超温报警切断电源保护装置，加热电源断路报警等功能。液晶大屏幕显示，全中文汉字提示，一键启动实验，多级菜单参数设置；温度曲线实时显示炉内温度；配有观察窗、烟囱。连接电脑后，实验过程数据（测试项目、温度、时间等）可自动记录并实时显示，实现与燃料管理信息数据对接。。 | 台 | 4 |  |  |
| 8 | 智能干燥箱 | 工作室尺寸：长500mm×宽450mm×高550mm 控温范围：室温~300℃ 控温精度：±1℃ 温度分辨率：0.1℃ 最大功率：2.3kW 炉门设有电子锁，可智能控制炉门开关。1台电脑主机可连接多台智能干燥箱同时工作。工作室采用优质镜面不锈钢，隔板间距可调。实验过程数据（测试项目、温度、时间等）可自动记录并实时显示。实现与燃料管理信息数据对接。 | 台 | 4 |  |  |
| 9 | 哈氏可磨性指数测定仪 | 主轴转数:(20±1)r/min ；工作转数:60r；研磨碗容量:50g ；钢球直径:24.4.4mm；钢球受力:(284±2)N 1、采用微电脑智能控制系统，实时显示工作状态和进程。2、自动化程度高，研磨装置自动升降、自动加载，自动转动并计数。3、设有线性回归修正曲线程序，自动计算校定操作。4、采用薄膜按键及液晶显示屏作为参数输入及人机交互界面。5、数据自动存储，配置微型打印机，具备数据查询、自动计算并打印实验结果等功能。 | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 电子天平 | 称量范围0-200g,精度0.1mg, 进口品牌，赛多利斯或梅特勒 | 台 | 4 |  |  |
| 11 | 电子台秤 | 最大称量5kg，精度0.1g,液晶屏显示 | 台 | 2 |  |  |

4.5.7 化验室集中供气系统

（一）集中供气系统

1.集中管道供气在化验室下面一楼区域建设专用气瓶存放室，建设气体传送及分配装置，气瓶室配置有气瓶柜，各种气体在气瓶室经汇流排第一次减压，通过BA级不锈钢管道输送，进入化验层的各仪器室内，然后进行第二次减压，通往实验室的各种仪器设备，气瓶柜通过不锈钢仪表管将气体输送至化验室各用气终端,保证美观与安全。

2.气瓶柜需采用全钢结构，气瓶柜通过5根（分别为普通氧气、高纯氧气、高纯氦气、普通氮气，及备用一根）不锈钢仪表管将气体输送至化验室各用气终端（量热仪室、工分室、元素分析室。工分室、元素分析室各多预留一个终端）。

3.气瓶接头与半自动切换装置之间需有耐高压的螺旋管，每个钢瓶进入切换装置前应加装开关球阀，气体管路终端需有多个使用点需配置二级调压阀，压力输送平稳，使用方便。

4.具体供气流程：高压气瓶 → 气瓶接头→ 高压软管 → 高压过滤器 → 球阀 → 一级减压 → 不锈钢管道 → 阀门 →二级减压→终端接头 → 分析仪器。

5.气瓶柜：框架采用方钢管焊接，外壳采用2mm厚的冷轧钢板，专用机械弯曲成型，均磷化处理后，环氧树脂静电喷漆，具有防腐蚀性。视窗采用5mm厚度平板玻璃，镶边固定，并用透明硅胶增强粘固牢度，防火标志：需采用国家标准防火标志。报警器采用专用可燃气探测器，空气扩散采样，当达到芯片切点设定的浓度时自动报警。排风装置采用风机配合报警装置，一线连接，在报警后5秒内自动启动排风装置，稀释可燃气体尝试真至低于芯片切点设定值。

（二）供气系统设计

1、气瓶间设计

①气瓶间应采用300mm厚实体墙，安装防爆门，设置泄爆窗；

②室内电器设备均应具备防爆功能；

③室应安装排气扇，时刻保持良好的通风状态；

④地面采用环氧树脂自流坪,防止静电的导入,并预留静电接地端口。

2、供气系统要求采用两级减压的方式进行供气，供气汇流排第一次减压，气体由15Mpa减 压到1.2Mpa以下，再输送到各用气实验室，二级减压器安装在各用气实验室或用气点，方便统一控制通风柜或仪器用气的输入压力，用气终端配有球阀和变径接头，二级减压器对压力进行精确调整(0.01Mpa)，得到稳定的压力，可以满足仪器对不同使用压力的要求，一、二级减压器均配有压力表，可实时显示当前压力；

3、采用双侧汇流排半自动方式不间断供气，充分满足实验室的使用要求，更换气瓶时，可通过安装在高压软管下面的钢瓶接头进行气瓶更换；

4、氢气、乙炔属于易燃、易爆气体，应设计气体泄露探测报警装置，并安装阻火器，防止明火回流，易燃与助燃气体敷设应保证足够的安全距离；

5、气体管路需要有安全压力释放阀门、压力调节阀门、压力表来指示气体压力，安全减压阀要有标示，标明压力释放级别。

(三)、供气系统用材

1、管道、球阀、卡套和三通等为316L不锈钢，减压器为高纯气体减压器（不锈钢阀芯），高压软管（连接钢瓶和汇流排）为不锈钢波纹管，在高压软管的进气端，配置单向阀，可以防止更换钢瓶时，软管内的气体外泄，同时避免外界的空气混入气路之中；

2、管道系统：所有的气体管道选用316L不锈钢管，在管路上有个过滤杂质和水分的净化装置，使气体在流通过程中不至于被管道系统污染，保证气体的纯度，同时要有明确标示，指示气体的流向；

3、管道的连接：汇流排、终端部分采用卡套连接，便于减压器和阀门的维护管理；管道与管道之间采用全自动轨道焊机进行无缝焊接；

4、终端：在每台仪器之前，配置截止阀和二级减压器（每种气体配置一个）。截止阀用于控制每一个气路的开启与关闭；在仪器需要调整和维修时，能停止任何指定的仪器的气体供应，减压器用于显示和调整终端的压力。

(四)、其它

1、气体管路每间隔1.5m采用管码支架固定，并根据气体管路弯曲的直径，设置合适的支架位置；

2、整个管路安装完毕后，对整个系统做压力测试。参照《工业金属管道工程施工及验收规范》，管路系统在保压24小时后，压力无下降为合格。

(五)、安全要求

（1）气瓶应专瓶专用，不能随意改装其他种类的气体。

（2）气瓶室严禁靠近火源、热源、有腐蚀性的环境。

（3）气瓶室不许使用防爆开关和灯具，周围禁止动用明火。

（4）气瓶室应有通风设备，保持阴凉，气瓶室顶部应该留有泄流孔防止氢气的聚集。

（5）空瓶与实瓶分区放置。气瓶室易燃易爆气瓶应该与助燃气瓶隔离。

（6）瓶阀、接管螺丝和减压阀等附件完好齐全，无漏气、滑丝、表针松动等危险情况，各类气压表一般不得混用。

（7）气瓶在储存、使用时必须直立放置，工作地点不固定且移动频繁时，应固定在专用手推车上，防止倾倒，严禁卧放使用。

（8）气瓶严禁靠近火源、热源和电气设备，与明火距离不少于10m，氧气瓶和乙炔气瓶同时使用时，不能放在一起。

（9）使用后的空瓶，应移至空瓶存放区，并加上空瓶的标示，严禁空瓶与实瓶混存。

（10）气瓶中气体不可用尽，必须保持一定余压。

（11）气瓶须定期检验，不得超过。使用氧气瓶、乙炔气瓶，液化石油气瓶的检验周期为3年，氩气瓶、氮气瓶的检验周期为5年。

（12）气瓶应放在气瓶存放间。对日用气量不超过一瓶的气体，实验室内可防止一个该种气体的气瓶，但气瓶应有安全防护设施。

（13）氢气和氮气的气瓶存放间应有每小时不小于三次换气的通风措施。

4.5.8化验室废气排放系统

实验室通风设备建造分设计为1套大功率离心风机通风排风系统，并采用自然补风补充新风维持室内压差。其中通风柜/桌上型排风罩末端装置采用局部强排风方式,原子吸收罩、万向排气罩及室内排风百叶采用定点局部或全面排风的弱排风室内换气方式。所设计的通风系统采用定静压变频自动控制模式，实验室离心风机设计安装在楼顶,实验室所产生的废气排至楼顶后经废气净化之后再排至高空排放。

# 实验室通风系统的基本组成：
1、通风末端设备：主要原子吸收罩或万向吸风罩。
2、通风管路系统：主要有风机、风管、等。

# 原子吸收罩主要尺寸不小于400mm*400mm,

# 万向吸风罩直径不小于370mm.

# 通风管路的材质要求：风管采用耐腐蚀材料的PVC.

# 通风管路的尺寸及设计：
1、常用圆形风管尺寸：支、干管主要选用Φ250，Φ150管等。
2，风管厚度标准：根据国家标准，选用通风系统属于中、低压系统。

# 3、风机的主要参数：按通风面积及设备数量进行设计和布置

4.6安装调试要求

4.6.1 设备安装调试期间，投标方必须派人员到现场进行安装、调试；现场服务人员应服从试运指挥部或驻工地总代表的统一调度。

4.6.2 设备安装调试过程中，由于制造质量造成的不符合规定的偏差，必须有文字记录，由投标方处理，费用也由投标方承担。

4.6.3 设备安装后，投标方应派人员到现场进行分部试运及严密性试验，并解决试验中暴露的问题，直至验收合格。

4.6.4 如果本技术规范有与上述规程、规范和标准明显抵触的条文，招标方及时通告投标方进行书面解决。

4.6.5从合同签订之日至投标方开始制造之日的这段时期内，招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，投标方遵守这些要求。且不论招标方知道与否，投标方有责任及时书面通知招标方有关规程、规范和标准发生的变化。

4.6.6设备安装完毕后，投标方应委托具有国家级鉴定资质的第三方鉴定，并出具报告。如鉴定不合格，投标方应整改直至鉴定合格。鉴定费用由投标方承担。

5质量保证

  - 设计制造标准

以国内技术设计制造的产品，按相应的国家标准、行业标准或企业标准进行设计、制造、检验。在按技术标准设计制造的同时，还必须满足最新版的电力行业(包括原水电部、原能源部)相应规范标准，当两者有矛盾时，以电力行业标准为准。在按相应技术标准设计制造的同时，还必须满足有关安全、环保及其它方面最新版的国家强制性标准和规程(规定)的要求。

如果本标书中存在某些要求高于上述标准，则以本标书的要求为准。

  - 设备质量保证体系及措施

    - 投标方应至少提供下列质量保证文件：

      - 设计制造的规范、规程和标准等清单

      - 质量保证体系认证文件

      - 产品合格证

      - 主要配套件的生产厂家及产品合格证

      - 运行业绩及用户意见

      - 制造、检验记录

      - 材料合格证

      - 电气设备试验报告

    - 主要配套件生产厂家

投标方推荐三个分包厂家，按最高价报价，最终由招标方确认。招标方有权选择推荐厂家以外的厂家，但价格不变

- 清洁和油漆

6.1投标方提供的设备在出厂前从每个零部件内部清除全部加工垃圾、一切杂物及外表面上的氧化皮、锈、油、粉笔、油漆标记、所有渣屑、锈皮油脂等，排除内部积水，并充分干燥，然后用牢固的端盖封好。所有设备应由投标方在车间上好面漆后交货（不包括最后一道面漆）。

6.2设备出厂前投标方喷涂二层底漆、一层中间漆、三层面漆，其中第三层面漆现场安装后涂刷。油漆颜色由招标方确认。油漆采用耐日晒、雨淋、锈蚀的优质油漆。

6.3和大气接触的钢结构和其他金属面应刷涂合适的和经认可的油漆，镀锌、316L不锈钢和有色金属表面除外。钢结构（包括平台扶梯）均应采用耐风化的优质油漆。

6.4钢材均需进行喷丸预处理（达到Sa2-1/2级），除锈后立即涂上保养底漆。底漆为涂环氧富锌底漆，其固体含量按重量计应不少于80％；按体积计最少为50％，底漆应采用压力型喷涂设备，二层干膜厚度不小于90μm。中间漆为中间漆应采用环氧树脂云母氧化铁漆，其固体含量以体积计不少于50％。应采用压力型喷涂设备，一层干漆膜厚度不小于80μm。面漆为采用可覆涂聚氨脂固化丙烯聚氨脂面漆，固体含量以体积计应不少于50％，应采用压力型喷涂设备，二层干漆膜厚度不小于100μm。

6.5设备所有部件的金属表面均在出厂前进行净化和油漆，设备面漆颜色在出厂前由招标方明确。底漆、中间漆和面漆应由同一油漆商提供，并确保油漆相溶。投标方应提供除锈和涂装工艺的说明和油漆总表面积等资料，并提供油漆样品及配方。面漆颜色由投标方提供国标色板，招标方确定。

6.6最后一道面漆现场完成，投标方供货，安装单位现场涂刷。投标方应考虑供应适量的底漆和中间漆，现场修补时用。镀锌、316L不锈钢和有色金属表面不需油漆。

6.7投标方采用的油漆应是在海虹老人、佐敦、式玛国际品牌中选择，且应经过招标方确定才能使用。同时投标方应列一份供货范围内的油漆工作量清单，介绍设备和附属设备，管子和配件等的清理和油漆方法、型号。

6.8投标方充分考设备以及各部件的防腐蚀问题。油漆采用适应当地环境条件的较先进的漆种，油漆保证期为3年。

- 标志、包装、运输与储存

7.1设备包装应按最好的商业惯例包装规定进行，并采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免运输过程中由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时，零部件应分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

7.2壳体等大型薄壁结构部件，出厂发运时，应根据其结构的刚度及装卸要求，采取必要的包装加强措施，以保证部件不变形和损坏。投标方所提供产品，如受压部件、钢结构、护板等，在不影响运输的条件下，应最大限度在厂内组装发运，以减少现场组装的工作量。

7.3投标方所供设备部件，除特殊部件外，均应遵照国家标准或按最好的商业惯例包装进行，使用坚固的箱子包装。并应根据不同货物的特性和要求，采取措施，如对设备进行妥善的油漆或其它有效的防腐处理，以适应远途陆上运输条件和大量的吊装、卸货以及长期露天堆放的需要，防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震以及机械和化学引起的损坏。

7.4投标方所供技术文件应妥善地包装，能承受运输和多次搬运，并应防止潮气和雨水的侵蚀。每个技术文件邮包应装有详细目录清单。

7.5为防止设备器材被窃或受腐蚀性物质、海水的损坏，如未征得招标方同意，不得采用敞开的板条箱和类似包装。

7.6投标方应根据包装箱内物品的特性，提供安全保存方法的说明。

7.7投标方所供的备品备件及专用工具亦应有安全储存方法的说明。

7.8经由铁路运输的部件，其尺寸不应超过国家对非标准外形体的规定、当部件经由除铁路外的其它方式运输时，其重量和体积的限值，应遵守有关运输单位的规定。

7.9每批货物备妥及装运车辆发出24小时内，投标方应用传真或航空快信通知招标方。通知中应指明设备名称、件数、件号、重量、合同号、货运单号、设备发出日期。

7.10投标文件中应说明大件运输方案及相应的费用，应分项报价。

7.11超重件，投标方在发货前不迟于30天将发货大概日期以传真通知招标方。

7.12标志

7.12.1设备铭牌应采用耐腐蚀的金属板制造。

7.12.2铭牌应安放在运行人员容易看到的地方。

7.12.3铭牌上应刻有耐磨损的下列内容，但不限于此。

a. 制造厂名称；

b. 设备型号；

c. 设备名称；

d. 主要技术参数；

e. 出厂检验编码；

f. 出厂日期编码。

g. KKS编码。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |

- 投标商提供的图纸

投标商应随投标书提供以下图纸，但不限于此：

燃煤智能管理系统设备图。

附件2  供货范围

1 一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围，投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 投标方应提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标方仍须在执行合同时同时补足。

1.3 本工程共设两套制样及化验设备。

1.4 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.5 提供随机备品备件及三年商业运行备品备件 (包括仪表和控制设备)，并在投标书中给出具体清单。

1.6 投标方提供的技术资料清单见附件3。

1.7 对需外购的设备，配套厂家应得到招标方认可。

2 供货范围及工作范围

2.1 总则

投标方应提供满足本技术规范要求的全部硬件、软件和各项服务，包括方案设计、设备供货、现场安装、调试，并达到本技术规范所要求的性能指标，如本规范未涉及，但属于设备正常性能指标、运行要求的硬件、软件及相关服务，由投标方负责。

2.1.1本附件规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规范书的要求。

2.1.2投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本规范书未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

2.1.3投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

2.1.4投标方提供整体方案中燃料管控系统与外部的所有接口设备和燃料管控系统中各系统之间的数据接口处理设备,并负责接入外部系统。

2.2 供需双方的工作范围

2.2.1 投标方的工作范围

2.2.1.1按照本规范书的规定和适用的工业标准，对本工程范围内相关的其它设备的指导、配合调试等工作，还包括对设备运行所需的技术服务。投标方派出技术好、水平高、工作认真负责的技术人员、检查人员在设备安装、启动调试及投运期间进行现场技术指导和质量监督。

2.2.1.2投标方应保证所提供的网络方案能够完全满足招标方在其他招标项目的燃料智能管控系统要求。

2.2.1.3按合同规定的时间完成系统的安装和调试，并配合智能化管理系统建设提供与燃料管控系统对接的各设备端软件。

2.2.1.4负责免费培训招标方的运行、维护和工程技术人员，并使这些培训人员能熟练地操作、调试和维护设备使用及设备简单故障维修维护的能力。

2.2.1.5配合燃料管控系统建设，提供与燃料管控系统相关的资料，包括系统软件接口等。

2.2.1.6投标方对设备、系统的技术、性能、设计、安全、可靠性及加工制造的部件质量和现有设备改造全面负责。

2.2.1.7 投标方提供设计、制造、现有设备改造、安装、运行、检验、使用和维修的技术文件和图纸。

2.2.1.8 投标方提供备品备件及专用工具，并保证在的设备寿命期内提供备品备件。

2.2.1.9室内设备本体电缆从检修柜及电源至设备端电线电缆由投标方供货并负责敷设。

2.2.2 招标方的工作范围

2.2.2.1招标方应指派相关人员参与设备调试工作，提供熟悉设备使用与维护。

2.2.2.2招标方根据投标方提供的系统布置图，负责相关土建工作的设计和施工。

2.2.2.3招标方向投标方提供与采制化设备及智能管控系统安装工作有关的土建资料；

2.2.2.4招标方为投标方的现场施工和技术服务提供方便；

2.2.2.5招标方应为主协调投标方与其它供货商等之间的接口工作。

2.2.2.6招标方负责煤质化验楼内机房设备、传统制样设备和化验设备所需的供水和供电等。

2.2.2.7招标方组织总体验收。

2.2.2.8招标方负责提供电源接入点至燃料全过程智能管控系统设备安装摆放位置。

2.2.3 设计与供货界限及接口原则

投标方提供的部件与非投标方提供的部件间的配合，在它们的衔接处即形成接口。投标方负责解决接口的连接和性能、参数等的良好匹配，并保证接口范围内供货设备的完整性以及部件间的适应性。凡遇个别特殊情况应经供需双方协商后确定。

投标方负责与其它供货商等各自供应的系统和设备相关的接口技术方面工作，投标方自行承担所有接口所产生的所有费用并单独报价。

机械部分的接口遵循低规格、低参数适应高规格、高参数的原则。

2.3供货范围

本工程招标人工制样及化验设备为两套。详见规范中配置清单。

2.4备品备件清单

投标方需按此表格形式填写备品备件清单

| 序号 | 名称 | 规格数量 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.5专用工具

投标方需按此表格形式填写专用工具清单

| 序号 | 名称 | 规格数量 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.6进口件清单

按此表格形式填写进口件清单

| 序号 | 名称 | 规格数量 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3  技术资料和交付进度

1 一般要求

1.1 投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)，进口部件的外文图纸及文件应由投标方翻译成中文（免费）。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。在合同签订后 1 个月内给出全部技术资料和交付进度清单，并经招标方确认。

1.4 投标方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标方须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方也应及时免费提供新的技术资料。

1.6 招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 招标方负责至电缆接线箱的供电线路的设计与施工。

1.8 招标方负责燃煤智能管理系统的安装、调试。

1.9 投标方提供施工用的所有技术资料、图纸均应分别提供纸介质文件10份和电子版文本3份。

1.10 投标方在配合工程设计阶段应提供的技术资料为纸介质三套及电子文件。

2 资料提交的基本要求

2.1 在投标阶段提供的资料应满足评标的要求。

2.2 投标方应在合同签字后15天内提供满足工程设计的下列资料和图纸（具体清单招标方提供，投标方细化，招标方确认）。清单如下：

配合工程设计的资料与图纸清单

| 序号 | 图纸名称 | 图号 | 张数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总装配图 |  |  | 本图应表示外形尺寸、设备的重心位置、油重和总重、运输尺寸和运输重量、组装和拆卸套管的要求高度、吊环位置。本图也应表示各部件及其附件的序号、技术数据和安装位置。 |
| 2 | 基础图 |  |  | 包括：基础的尺寸、固定螺栓的位置和大小尺寸和有关安装要求。 |
| 3 | 电气原理图及控制系统资料 |  |  | 电气控制柜原理接线图、电缆清册、安装图及端子排出线图,就地设备安装接线图，电控柜的外形尺寸、荷重等。电缆清册的内容应至少包括：电缆型号、截面、芯数、始终端连接设备名称、根数等。 |
| 4 | 投标方认为必须提供的其它技术资料 |  |  | 其他与土建有关的技术资料 |

投标方认为必须提供的其它技术资料

以上资料必须加盖“河南万基控股集团2 x60万千瓦机组上大压小工程专用”

投标方还应向设计方提供以上资料与图纸的电子版文件1份。

2.3 设备监造所需要的技术资料。

投标方应提供满足合同设备监造检查/见证所需要的全部技术资料。

2.4 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（招标方提供具体清单和要求，投标方细化，招标方确认）。包括但不限于：

2.4.1 提供设备安装、运行、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。共计10套。

2.4.2 安装、运行、维护、检修需详尽图纸和的技术资料（包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料）。共计10套。

2.4.3 设备安装、运行、维护、检修说明书（包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等）。共计10套。

2.4.4 投标方须提供备品配件清单和易损零件图，共计10套。

2.4.5 安装和维修专用工具清单，共计2套。

2.5 投标方提供的其它技术资料(招标方提供具体清单和要求，投标方细化，招标方确认）。包括但不限于：

2.5.1 检查记录、试验报告及质量合格等出厂报告，共计2套。

2.5.2 投标方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单，共计10套。

2.4.4.3 设备和备品管理资料文件（包括设备和备品发运和装箱的详细资料，设备和备品存放与保管技术要求，运输超重超大件的明细表和外形图）。共计10套。

2.4.4.4 详细的产品质量文件（包括材质、材质检查、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水压试验和性能试验等）。共计2套。

附件4  交货进度

本工程设备的交货顺序要满足工程安装进度的要求。本交货进度表中的交货时间由投标人填写，填写自接到预中标通知之日起最短交货时间。

| 序号 | 设备/部件 名称/型号 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

表格内的设备交货时间为自合同生效后多少个月。

备品备件及专用工具随每台设备同时交货。

本交货时间为暂定计划，具体交货时间待合同谈判时确定，投标人应满足工程进度的要求。

序号要与供货范围分项清单序号一致。

附件5  设备监造（检验）和性能验收试验

1 概述

1.1 本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2 投标方应在合同生效后3个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

2 质量保证

2.1投标方应有健全的质量保证体系，并应随投标书提交一份全面质量保证计划，该计划应包括质量保证程序、组织方式和所涉人员的资格证明及影响项目质量的各项活动如设计、采购、制造、运输、安装、调试和维护等的控制。投标方需具有负责质量保证活动的专职人员。

2.2质量保证计划必须明确下列各点：

设备出售者货源的检验和控制；

所采购的设备或材料的技术文件的控制；

材料的控制；

特殊工艺控制；

现场施工监督。

2.3重要的部件试运见证和质量控制活动应邀请招标方的代表参加，且招标方有权参加分析并纠正与招标方要求不一致的活动。

2.4设备的设计应满足国家的有关标准、规范的要求，并应充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

2.5设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件或元器件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。

2.6投标方应提出施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

3 检验及试验

3.1 工厂试验是质量控制的一个重要组成部分。投标方严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

3.2 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

3.3投标方检验的结果要满足技术规范的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大问题时将情况及时通知招标方。

3.4 工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

3.5 产品出厂前验收需有招标方参加。

4.设备监造

4.1监造依据

根据本合同和电力部机械工业部文件电办（1995）37号《大型电力设备质量监造覱行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》，以及国家有关部门规定。

4.2监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。

R点：投标方只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标方接到见证通知后，应及时派代表到投标方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标方书面通知同意转为R点，投标方不得自行转入下道工序，应与招标方商定更改见证时间，如果更改后，招标方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

4.3监造内容

| 序号 | 监造部套 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 数量 |

4.4对投标方配合监造的要求

4.4.1投标方有配合招标方监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

4.4.2投标方应给招标方监造代表提供工作、生活、交通、通讯等的方便。

4.4.3投标方应在现场见证或停工待检前10天（从招标方接到通知单之日起计）将设备监造项目及时间通知招标方监造代表。

4.4.4招标方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标方认为需要复印存档，投标方应提供方便。

4.4.5投标方应在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标方监造代表。

5 性能验收试验

5.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。设备应进行工厂试验和现场试验，以证实材料、工艺及性能满足所采用的标准及本技术条件书的要求。投标方应严格按照所采用的标准、规范制定出一套完整的检验、试验和验收试验的项目、步骤及验收准则，并应以书面的形式随报价书提交招标方，以供招标方审阅并提出意见。

5.2 性能验收试验的地点为招标方现场。

4.4.3 性能验收试验的时间：机组试验一般在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由供需双方协商确定；单台设备的试验供需双方协商确定。投标方对其提供的设备都应进行检验或试验，试验设施应由招标方认可。投标方应在计划开始前10天通知招标方，以便招标方派出专家参加任何一个或全部的试验过程。

4.4.4 性能验收试验由招标方主持，投标方参加。试验大纲由招标方提供，与投标方讨论后确定。如试验在现场进行，投标方要按本章4.4.7款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由投标方提供。性能验收试验的内容按附件1性能保证值要求。

4.4.5 设备加工过程中必须按有关工厂标准进行检验、试验，不合格产品不得进入后续工序。

4.4.5.1 各部件组装前，应进行零件检查，不合格零件不允许组装。组装过程中必须按有关国家、工厂标准进行检查，所用检查项目的结果必须满足有关要求。

4.4.5.2 出厂前有关检验应邀请有关招标方代表参加，并对驱动装置单元及其它招标方认为必要的部件进行试装试运，招标方代表对试运的验收并不表示可以免除我司在后续工作中的责任。

4.4.4.4.3整机性能试验，整机的验收试验工作在设备使用现场进行。

5.4.4.4 各项检验、试验活动，投标方均应向招标方提交检验或试验报告。某项检验、试验不能满足标准、规范和性能要求时，我司应自费进行调整、修改和补充，直至满足要求为止。

4.4.5.5 投标方应向招标方提供下列检验证书及试验报告，但不限于此：各种材质的试验报告，内容包括产品的编号、试验号、拉伸试验、弯曲试验、冲击试验、化学成分等；机电产品（如电动机、减速器、等）的安装使用说明书和出厂检验合格证书；高强度联接件试验报告；金属结构焊缝检验合格文件（按GB10595执行）；部件安装使用说明书。

4.4.6性能验收试验的标准和方法：按国家有关标准执行。性能验收试验所需的属于投标方供货范围内的测点、一次元件和就地仪表的装设应由投标方提供，并应符合有关规程、规范和标准的规定，并经招标方确认。投标方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

4.4.7 性能验收试验的费用

本章4.4.7和投标方试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用，如试验在现场进行，由招标方承担；在投标方工厂进行，则已包含与合同总价之中。

4.4.8性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位编写，买、卖双方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协商。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

附件6  价格表

与商务报价表一致，删除价格。

附件7  技术服务和设计联络

1 投标方现场技术服务

1.1 投标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的、能独立解决问题的现场服务人员。投标方提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要。如果由于投标方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，招标方有权追加人天数，且发生的费用由投标方承担；如果由于招标方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，招标方要求追加人天数，且发生的费用由招标方承担。

1.2 投标方服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

1.3 现场服务人员的工作时间应与现场要求相运行的要求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

1.4 未经招标方同意，投标方不得随意更换现场服务人员。同时，投标方须及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

1.5 下述现场服务表中的天数均为现场服务人员人天数。

现场服务计划表（格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 | 备注 |

1.6 在下列情况下发生的服务人天数将不计入投标方现场总服务人天数中：

1.6.1 由于投标方原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员人天员数；

1.6.2 投标方为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、设备等方面出现的问题而增加的现场服务人天数；

1.4.4 因其他投标方原因而增加的现场服务人员。

1.7 投标方现场服务人员应具有下列资质:

1.7.1 遵守中华人民共和国法律，遵守现场的各项规章和制度；

1.7.2 有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.7.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.7.4 身体健康，适应现场工作的条件；

服务人员情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面貌 |  | 学校和专业 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 工 作 简 历 | （包括参加了哪些工程的现场服务） |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 评 价 | （按资质4条逐条评价） 单位 (盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

（注： 每人一表）

1.8 投标方现场服务人员的职责

1.8.1 投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收试验；

1.8.2 在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。在设备安装前，投标方应向招标方提供设备安装和调试的重要工序和进度表，招标方技术人员要对此进行确认，否则投标方不能进行下一道工序。经招标方确认的工序不因此而减轻投标方技术服务人员的任何责任，对安装和调试中出现的任何问题投标方仍要负全部责任；

投标方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表内容在合同执行期间提供。

1.8.3 投标方现场服务人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.8.4  投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任；

1.8.5 投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。

1.9 招标方的义务

招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2 培训

2.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容和时间应与工程进度相一致。

2.2 培训计划和内容由投标方在投标文件中列出（格式）

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

2.3 培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

2.4 投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3 设计联络

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由买卖双方商定，联络会议费用由投标方负责。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件8  分包与外购

投标方要按下列表格填写分包情况表，每项设备的候选分包厂家一般不小于3家，并报各分包厂家的简要资质情况，分包厂家的最终确定应由招标方确认。

分包情况表

| 序号 | 设备/部组件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方要按下列表格填写制造投标设备所需进口材料一览表。

进口材料一览表

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 重量 | 产地 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件9  大（部）件情况

投标方应把大部件的情况详细予以说明（投标方填写）

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重 量 |  | 厂家名称 | 货物发运地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

投标方在投标文件中应详细列出单件设备运输重量超过30t，以及长度超过13m，宽度超过3.0m，高度超过3.0m的设备名称及件数（上述所列数据有一项不满足即应列出）。本工程设备按铁路运输要求，投标方设备的运输尺寸应控制在《铁路超限运输货物运输规则》规定的铁路运输超限界限的要求，详见附图《铁路运输二级超限界限断面图》。当投标方设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标方应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

投标方应提供所有大件部件的实际尺寸草图和包装后的发货（车上）尺寸草图。

# 附件10  差异表

投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差    异    表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

我公司已将此次投标的所有差异列于上述表格，除上述表格中的内容再无其它差异。

投标人：             公司(盖章)

投标人法人授权人签字：

年    月    日

附件11  性能考核条款

招标方将对每套合同设备进行必要的考核，如投标方提供的合同设备不能达到本技术规范书和有关标准的要求，则投标方应承担违约金，具体考核内容如下：

（1）设备交货每延迟一天，扣投标方单套合同设备价0.5%。设备技术资料每推迟一天，扣投标方单套合同设备价0.5% 。

（2）系统每遇一项设备连接不正常的情况，扣投标方合同设备价5000元，并由投标方自费改进直至达到要求；设备不正常情况超过5次，投标方必须重新设计、安装连接该设备，由此发生的所有费用全部由投标方负责，同时扣合同设备价5%。

（3）化验设备达不到规定规定的精确度，每超过1% 扣投标方合同价 1% 。

（4）设备在考核期间结构件如出现变形、裂纹等影响使用性能的缺陷，由投标方限期改造完毕，由此发生的所有费用由投标方负责，同时扣合同设备价5%。

（5）考核期内，设备如出现防腐材料或工艺等问题，造成设备表层服饰剥落以至到影响到使用寿命，由投标方限期改造完毕，由此发生的所有费用由投标方负责。

（6）设备在考核期间不应出现任何渗漏点（包括漏油、漏煤粉）。如因投标方原因出现渗漏点，由投标方限期改造完毕，每处渗漏点扣2000元。

投标方提交违约金后，并不减少投标方的责任，仍有义务向招标方提供技术帮助，采取各种措施（包括设备改造）以使设备达到各项技术经济指标。并承担各项费用。

附件12  运行维护手册

要求：一式八套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常（非设计情况）下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方

法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

（1）设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

（2）设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

（3）设备联锁和保护功能说明。

（4）设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

（5）设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

（6）设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

附件13  投标人需要说明的其他内容

1、有关投标产品技术方案，技术参数的说明

2、投标产品在已投产项目中的主要质量问题及改进的措施。

3、投标产品的主要工艺，选用材料的改进措施

4、其它需要说明的问题