招标文件

各相关单位：
    万基控股集团有限公司经营管理部招标办拟对万基铝业、万基炭素、铝钛合金污染源监控设备在线运维项目招标（详细技术标准见技术要求），望收到招标文件的单位按招标要求认真核算价格并按时参加，逾期将按弃标处理。 
    开标时间：2026年8月21日上午9:00（北京时间）
    开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室
    报名截止时间：2026年8月20日17:00
商务联系人：陈攀涛            电  话：15838577312
技术联系人：杨  震（铝业）    电  话：15737933201
            王万里（炭素）    电  话：13803797531
            陈鹏云（铝钛）    电  话：18737912139
一、投标须知：
    1、投标单位在接到招标邀请后请在2026年8月20日17时前电话联系招标联系人是否参加，以便招标人及时做好相应工作的安排；
    2、招标方式：公开招标；
3、资质要求：

3.1、通过万基控股集团招采平台供应商准入审核的在库供应商。

3.2、【关于洛阳市污染源在线运维第三方服务机构业务测评相关信息的公示】（2024年版）运维类型（气）中评测A级单位；
4、解决招标纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交招标方所在地有管辖权的人民法院裁决。

5、投标人在本次投标中若发现招标方有违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。
二、投标文件
1 、投标文件的组成
    1.1. 投标文件由三卷组成（第一卷为商务部分；第二卷为技术部分（包括但不限于招标方技术要求，以满足招标方生产需要为准）；第三卷为售后、技术服务）,格式见招标文件及其附件，具体内容如下：
1.1.1.、投标人承诺函
1.1.2、投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字并签章）
1.1.3、投标人资格、资信证明文件，其中包括：
I.关于投标人资格的声明函；
II.企业法人营业执照、税务登记证副本、组织代码证（复印件加盖企业红章）；
III.质量保证体系及其质量认证证明；
IV.业绩及目前正在执行合同情况；
V. 运维人员不少于5人，并提供相应资格证书；
VI. 其它文件和资料 ；
1.1.4 投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。
1.2 投标文件的编制
1.2.1 一般要求
投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。
1.2.2 投标有效期
投标文件从开标之日起，投标有效期为365天。
1.2.3 投标保证金：1万元。

投标保证金须从投标人基本账户转出。投标保证金缴纳截止时间：2026年8月20日17：00时（北京时间）。请各投标人在投标保证金缴纳截止时间前，按招标文件的要求向招标机构递交投标保证金，之后递交的投标保证金将被拒绝参加投标，最终以河南万基铝业股份有限公司财务所开收到凭证为准。

单位名称：河南万基铝业股份有限公司
开 户 行：工行新安县支行

账    号：1705 0276 0904 5030 205

1.2.3.1未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》，中标人签订了合同后7日内予以无息退还。
1.2.3.2中标人的投标保证金，在签订了相关合同后，招标机构将通过招标单位账户全额无息退还。
1.2.4 投标人建议
投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修等方面的影响。
1.2.5 投标文件的份数和签署
1.2.5.1投标文件一式5份，正本1份，副本3份，电子版1份。
1.2.5.2 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。报价表均应由投标人代表签名并加盖公章。
1.3 投标报价
1.3.1 投标人应严格按照报价表格式认真填写价格表和各种分项价格表。
1.3.2 投标人的报价在中标后在合同有效期内价格固定不变。
1.3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。
1.4 投标文件的递交
1.4.1 投标文件的密封与标记
1.4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2026年8月21日9：00时（北京时间）之前不得启封”字样。
1.4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标价格总表》另用档案袋单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、设备名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2026年8月21日9：00时（北京时间）之前不得启封”字样。
1.4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章或密封章。
 1.4.2 开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室。
1.5 无效投标
发生下列情况之一者，视为无效投标：
1.5.1    商务评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：
 1.5.1.1  投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的。
 1.5.1.2  投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件的要求。
 1.5.1.3  投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的。
 1.5.1.4  投标人业绩不能满足招标文件的要求。
 1.5.1.5  投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款。

 三、 评标
1 、投标文件的澄清
开标以后，招标人可针对投标文件的内容要求投标人澄清，澄清问题一般以澄清会的形式进行。由投标人当面澄清由招标人提出的需要澄清的问题，并整理出书面资料（有投标代表签字、投标人公章、日期等），形成投标文件的有效补充。
澄清不得对原投标文件作实质性修改。
    2、评标办法
 2.1、本次评标采用综合评分法。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的投标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比，独立打分。
 2.2、评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评分，综合得分较高的推荐为中标候选人。
 2.2.3、评标价格以投标报价总价为准，综合得分相同时，优先选择价格较低者，价格仍相同时，优先选择技术得分较高者。
 2.2.4、评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。

3、授予合同
3.1中标人在接到中标通知后5日内，按甲方约定的时间、地点与甲方签订合同。
3.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。
    4、招标投标费用
一切与投标有关的费用均由投标人自理。

附表一：评分细则
	评审因素

	评分因素
	考核内容
	评分标准说明

	报价得分（40分）
	各投标人的评标价格得分按以下公式计算：C＝40-10×（P-PMIN）/（PMAX-PMIN） 

	商务部分（20分）
	投标文件的完整性及响应情况（5分）
	完整性及响应性（5分）
	对投标文件的完整性和响应性进行评价，最优得满分，最低得1分。

	
	财务状况及供货业绩

（9分）
	财务状况（4分）
	按招标文件要求提供近3年经会计事务所审计的财务报表及审计报告得3分，否则不得分。

	
	
	
	按要求提供的依据投标人财务状况差异评分，0-1分。

	
	
	有效供货业绩（5分）
	对投标人业绩进行评价，每份有效业绩得1分，最优得满分，最低得0分。

	
	商务部分偏差(3分)
	商务部分偏差(3分)
	根据横向比较综合评审，最优得满分，最低得1分。

	
	投标报价的完整性和合理性（3分）
	投标报价的完整性和合理性（3分）
	根据投标报价的完整性和合理性进行评价，最优得满分，最低得1分。

	技术部分（40分）
	现场运维人员配备（5分）
	运维人员需具备相关的运维工作经验（附三年以上工作经历），能够应对在线监测设备运行过程中出现的突发情况，不少于5人得5分，否则得0分。

	
	建立齐全的设备配件、耗材、药剂及备用设备库（5分）
	中标方承诺建立备件库得5分，否则得0分。

	
	巡检方案（10分）
	满足每周巡检一次的得8分，优于每周一次的得满分10分。

	
	故障处理方案（10分）
	设备出现突发故障10分钟内做出响应，15分钟内到达场处理异常，在最短时间内恢复正常（若8小时内在线检测设施未恢复正常，乙方应采取人工采样检测的措施）。响应该条款的得8分，优于该条款的得满分10分。

	
	运维技术服务及承诺（5分）
	满足运维要求的、售后服务有完整措施的得满分。依据投标人差异评分，0-5分。

	
	处罚条款（5分）
	接受招标方处罚条款的得4分，优于招标方处罚条款的得5分。


附件1  投标人廉政承诺书(格式)

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 
1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  
2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 
3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  
4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的开标评标秩序。  
5、不给责任人的违法违规行为说情。 
6、不发生中标后无合理缘由不签订合同的行为。

7、不发生其他违反招投标法律法规的行为。

8、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予招标人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。
若发生上述行为，招标人有权采取以下措施追究投标人责任：包括但不限于没收全部投标保证金，要求投标人按本次招投标对应经济合同总额的20%支付违约金（如中标），并将投标人列入黑名单；如没收投标保证金、违约金不足以弥补招标人损失的，同意赔偿招标人的全部损失。

投标人：                   （盖单位章）
投标代表人或法定代表人：           （签字或盖章）
2026年    月    日

附件2投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书
                                 项目名称：               
                                 日    期：               
致：(招标机构名称)
    (投标人名称)，中华人民共和国合法企业，法定地址_____________。
(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对万基铝业、万基炭素、铝钛合金污染源监控设备在线运维项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。
    在撤销授权的书面通知送达对方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。
被授权人签名：                    授权人签名：              
职        务：                    职      务：              

                                  投标人公章：           
附件3  投标人关于资格的声明函(格式)

投标人关于资格的声明函
                                项目名称：                     
                             
 日    期：                     
致：(招标机构名称)

    我公司愿意针对万基铝业、万基炭素、铝钛合金污染源监控设备在线运维项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。
特此声明!

                   投标人代表签字：              
                                投标人公章：                 
附件4  投标人关于服务质量的承诺函(格式)

投标人关于服务质量的承诺函
                                项目名称：                     
                             
 日    期：                     
致：(招标机构名称)

    我公司愿意针对万基铝业、万基炭素、铝钛合金污染源监控设备在线运维项目进行投标。投标文件中所有关于服务标准、服务人员标准等是真实的、准确的。我公司承诺服务标准、服务人员标准等不达标情况，自愿更正并承担由此而产生的一切后果。
特此声明!

                          投标人代表签字：       _                              

                                投标人公章：                 
附件5  投标人关于建立备件库的承诺函(格式)

投标人关于建立备件库的承诺函
                                项目名称：                     
                             
 日    期：                     
致：(招标机构名称)

    我公司愿意针对万基铝业、万基炭素、铝钛合金污染源监控设备在线运维项目进行投标。投标文件中所有关于备件库标准等是真实的、准确的。我公司承诺在中标通知书下发后10天内按要求在甲方合同签订所在地建设污染源监测设备备件库（需经甲方验收合格），否则自愿放弃本次中标并承担由此而产生的一切后果。
特此声明!

                          投标人代表签字：       _                              

                                投标人公章：                 
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万基铝业、万基炭素、铝钛合金
污染源监控设备在线运维项目投标报价单

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	万基铝业

在线运维项目
	详见技术要求
	年
	1
	
	

	2
	万基炭素

在线运维项目
	详见技术要求
	年
	1
	
	

	3
	铝钛合金

在线运维项目
	详见技术要求
	年
	1
	
	

	合计
	人民币（大写）：                                   元整
	


  报价说明：
1、巡查期限：按照技术规范要求。             

2、招标文件、技术规范及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应招标文件、技术要求及合同条款。
3、此报价包含      %增值税、设备配件费用、运杂费、技术服务等一切相关费用。          

4、付款方式：合同签订后一个月内，乙方开具合同总额50%的增值税专用发票后，甲方支付合同总额的50%运营费用；运营结束后一个月内，甲方审核无误后支付合同总额剩余运营费用，每次付款时乙方应向甲方分别开具付款同等金额的收据。     

5、报价有效期：    天（报价承诺的期限）。

6、我公司所供产品均附有合格证资料、技术资料等文件。               
                                  报价单位（盖章）：              
                                  报价人：（签字）：              
                                  报价时间：2025年8月21日
附件6  差异回复：

（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接在报价中签字确认）

	序号
	差异内容

	1
	

	2
	

	3
	


附件7合同条款（样版，实际合同以与甲方沟通后的版本为准）

合同编号：
河南省洛阳市
重点污染源自动监控
单点基站运行合同
签订地点：洛阳市新安县经开区铝钛新材料产业园
签订日期：20**年**月
甲方（排污单位）：***
法定代表人：***

负责人：***

电话：***
传真：***
地址： 河南省洛阳市新安县经开区新安园区
邮政编码：471800
开户银行：***
账号：***
乙方（特许权被授予人）：***
法定代表人：***
联系人：***
电话：***
传真：***
地址：***
邮政编码：***
开户银行：***
帐户：***
总则

1.运行维护单位应通过中国环境服务CES认证及ISO 9001质量认证。

2.按照环保部门下发的相关标准要求进行运维：运营维护人员应经过培训持证上岗。

3.所有相关配件全部免费供应及安装调试至正常运行。

所执行的标准规范

确保在线设备测量数据真实、有效；确保在线设备的连续稳定运行，全面服务环保部门的监测要求。本技术要求需符合以下标准和规范：

《污染源自动监控管理办法》(国家环境保护总局令2005年第28号)

《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发〔2008〕6号）

《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）

《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76-2017）

《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16175-1996）

《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）

《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）

《固定污染源颗粒物、烟气（SO2、NOX）自动监控设施运维技术规范》（DB41T 1344-2019）

固定污染源颗粒物、烟气（SO2、NOX）自动 监控基站建设技术规范（DB41/T 1327—2019）
如上述标准和规范存在冲突，以文件实施日期最晚的标准和规范为准。

技术要求

1.运行服务范围及要求

1.1 甲方委托乙方承担污染源自动监控基站运行服务。

1.2 运维项目：参照技术要求
1.2.1 按国家或地方的自动监测设备相关运维规范开展自动监控设施运维、操作、维护等。

1.2.2 CMES设备参数、自动校准周期、管线更换、供电、耗材更换、数据传输等如有变动，乙方需提前告知甲方，不得擅自变动。

1.2.3 乙方应确保甲方在生态环境部门现场检查期间在线监测设备稳定达标，提前对在线监测设备进行一次全系统校准，做好迎检工作；如生态环境部门突击检查，乙方应20分钟内到达现场配合检查；乙方不得以任何理由与生态环境部门工作人员发生冲突。

1.2.4定期巡检服务（间隔不得超过7天），巡检内容：

（1）进行数采仪日常巡检并进行记录，对数据进行抽样检查；

（2）数据保存至少五年；

（3）检查设备及辅助设备运行状态、主要技术参数判断是否正常。气体分析仪流量满足1.0-1.5L/min，无故障报警；冷凝器温度4±2℃；蠕动泵排水正常；储液罐内冷却液积存不超过容积的3/4；采样管线和采样探头加热正常；观察风机运转是否正常；数据显示正常、报表记录正常、数据传输正常；

（4）检查取样系统、内部管路是否清洁通畅；

（5）检查载气气路系统是否密封，气压是否满足使用要求；对颗粒物监测设备检查压缩空气气源、风机、过滤器、分析仪光路或监测单元等是否正常；

（6）检查站房电路、通讯系统是否正常；

（7）对于使用气体钢瓶的设备。检查气密性、气压是否达到要求（气瓶压力低于0.1MPa或即将到期时要及时更换，不得出现缺少标气情况）；

（8）检查设备标气有效期和余量，及时更换；

（9）检查数据传输系统，看设备和数采仪、上位机是否一致；

（10）站房环境清洁，各类辅助设备检查，保证设备所需的温度、湿度等正常运行环境。

1.2.5定期维护服务（1次/月），维护内容：

（1）检查仪器光路的准直情况；

（2）对反吹装置进行一次维护，检查空气压缩机或鼓风机、软管、过滤器等部件；

（3）清洗取样系统管路，内部管路、各类探头；

（4）清洗设备计量单元、加热单元、检测单元；

（5）对数据存储、控制系统进行状态进行检查；

（6）至少进行一次全系统的校准，要求标气与样品气体通过的路径一致，进行跨度、线性误差和响应时间的检测；
（7）检查设备接地情况，站房防雷措施。

1.2.6定期维护服务（1次/季），维护内容：

（1）检查过滤器、采样探头和管路的结灰和冷凝水情况、气体冷却部件、转换器、泵膜老化状态；

（2）检查流速探头的积灰和腐蚀情况，反吹泵和管路的工作状态；

（3）检查各类管线、密封圈、内部导管、连接头是否工作状态，必要时进行更换；

（4）检查设备其他常用易耗品工作状态，进行定期更换；

（5）至少进行一次示值误差校准，并出具报告留存基站屋备查。

1.2.7定期维护服务（1次/半年），维护内容：

每半年应对以下耗材进行更换：

（1）取样探头滤芯；

（2）粉尘仪风机滤芯；

（3）蠕动泵管。

如定期维护过程中发现上述耗材在更换周期内运行状态存在异常或有损坏趋势的，乙方应及时更换。

1.2.8整体维护（1次/年），维护内容：

每年应对以下耗材进行更换：

（1）疏水过滤器；

（2）保护过滤器滤芯；

（3）取样泵膜片；

如定期维护过程中发现上述耗材在更换周期内运行状态存在异常或有损坏趋势的，乙方应及时更换。

1.2.9 相关记录
做好纸质版运维记录及电子运维记录，字迹工整，内容一致，不出现任何错误，包括：零点/量程漂移与校准记录、校验记录、周巡检、15天巡检、月巡检、季度巡检、半年巡检、标气更换、易耗品更换记录等。
1.2.10故障应急处置：
设备发生故障或接到故障通知，乙方应10分钟内响应，15分钟内到现场检查处理；

设备进行维护后，使用和运行前按国家有关技术规定进行校准检查，如设备进行了更换，在使用和运行前对设备进行校验和对比实验，其结果符合验收规范指标。

1.2.11提交相关技术档案：

（1）设备校准和量程漂移；

（2）设备运行报告、定期巡检、维护保养记录；

（3）设备维护、易耗品的定期更换记录；

1.2.12建立完整的运维台账：

（1）自动监控仪器运行维护日常巡检表；

（2）自动监控仪器校准记录表；

（3）自动监控仪器校验记录表；

（4）自动监控仪器状况表；

（5）自动监控仪器维修记录表；

（6）零点漂移/量程漂移记录表；

（7）易耗品更换记录等。

1.2.13 其他服务：

持续提供设备扩容服务；

2.运维设备型号以及质量要求

2.1 运维人员需具备相关的运维工作经验（附三年以上工作经历），能够应对在线监测设备运行过程中出现的突发情况。

2.2 按国家和省、市环保部门有关规定和技术规范要求，负责设备运行服务，提供符合要求的自动监控数据并稳定上传。

2.3 运维人员严格按照规范运维，严禁实施篡改、伪造自动监测数据、干扰自动监测设施，破坏环境质量监测系统等行为。

2.4 运维设备型号，参照技术要求。

乙方需要负责所有的配件更换以及核心部件返厂维修期间提供备机，维修更换的备品备件需要提供原厂配件。

2.5 运行服务主要内容，参照技术要求。

2.6 运行应达到的目标

（1）保证监控数据稳定传输至环保部门指定网络系统和监控平台。

（2）脱硫出口自动监控数据在线率、基站正常运行率、自动监控数据准确率、设备完好率达到《河南省洛阳市重点污染源自动监控基站建设运行协议书》规定的目标。

（3）基站运行正常、自动监控数据准确率、设备完好率达到《河南省洛阳市重点污染源自动监控基站建设运行协议书》规定的目标。
3．运行期限

运维服务时间自2026年*月*日起，至2027年*月*日，具体参照技术要求。

4．合同金额及合同款的结算

4.1运维费用：***元整，¥***.00（税率***%）。

4.2运维费用结算：合同签订后一个月内，乙方开具合同总额50%的增值税专用发票后，甲方支付合同总额的50%运维费用；运维结束后一个月内，甲方审核无误后支付合同总额剩余运维费用，每次付款时乙方应向甲方分别开具付款同等金额的收据。

5.甲方的权利和义务：

5.1 有权按程序查阅和使用基站运行的监控数据。

5.2 为自动监控设施运行提供基本条件。

5.3 做好自动监控基站站房及自动监控设施的防火、防盗、防破坏等工作，对基站站房的管线、管路等安全性负责，发现非乙方人员盗窃、人为破坏后，负责恢复。

5.4 提供自动监控设施运行所需水电气。
5.5 不改变系统的各类仪器探头、信号线路、采样系统、室内布置等，有权进入自动监控基站站房巡检。

5.6 对验收后的自动监控系统不做任何实质性改动（拆除、闲置、更换等），若有特殊原因需改动，必须书面报经环保部门同意并备案，同时书面通知乙方。

5.7 为乙方的运行服务人员提供出入等基本条件。

5.8 为乙方提供运行服务必需的技术资料。

5.9会同乙方做好自动监控设施比对测试（甲方负责，乙方配合）、数据有效性审核等项工作。

5.10自动监控设施的通讯接口必须满足河南省污染源自动监控系统的联网要求并提供相应的数据接口和通讯协议。

6．乙方的权利和义务:

6.1 接受环保部门的监督检查和考核。

6.2  明确自动监测基站运行管理责任人，并将姓名、联系电话通知甲方备案。如人员发生变动，应及时通知甲方。

6.3按河南省环保厅有关要求，配备各类专业技术人员、车辆及其他设施，保证达到相关要求和运行服务需要。

6.4 建立规范的质量保证实验室，配备设备校检的专业器具。

6.5 建立完善的远程追踪诊断系统，做到及时发现问题和解决问题。

6.6 建立齐全的设备配件、耗材、药剂及备用设备库，备有足够的备品备件，对其使用情况定期清点，并根据实际需要及时增购补充，保证各类备品备件的存储数量。

6.7 严格按国家有关标准和环保部门要求，开展运行服务工作，保证自动监测数据的准确性、有效性和通讯传输的稳定性。

6.8 建立内容完整的运行服务档案。

6.9 实事求是，科学运行，对监测数据不弄虚作假，接受甲方的监督。

6.10 发现运行服务中的问题，及时向甲方通报，可随时向甲方提出合理化建议。

6.11 在线监测设备因故障不能正常运行时，乙方应及时通知甲方并向市环保局做出书面备案。

6.12 乙方负责技术配合环保部门的定期和不定期检测，环保检测费用不包含在本协议和合同范围之内。

6.13 乙方应对每套设施至少每周巡检一次，巡检前与甲方共同做好4.2平台标记。指派5名人员（一铝2人、二铝3人）持证上岗人员提供全天候运维服务，随时处理在线设备的突发故障，保证在线设备出现突发故障10分钟内做出响应，15分钟内到达现场处理异常，在最短时间内恢复正常（若8小时内在线检测设施未恢复正常，乙方应采取人工采样检测的措施，费用乙方负责）。

6.14 乙方应安排专业的责任心强的烟气在线监测设备运维人员，并取得国家认可的在线运维从业资格证的人员对乙方的设备进行维护，对设备的点检维护、巡视检修、大小修等精通熟知、精心维护，若因乙方运维水准差、运维人员素质低、责任心不强、业务水平不能满足维保需要，甲方可对乙方做出相应处罚，出现的一切故障或超标均由乙方承担所有相应后果和赔偿。
7．违约责任

7.1 甲方有下列情况之一的应自行承担责任：

(1)不提供自动监控基站必要的运行条件。

(2)由甲方原因造成自动监控基站设备不能正常运行或毁损。

(3)甲方原因造成基站设施损坏的，甲方应自费进行恢复或重建。

7.2 乙方有下列情况之一，甲方有权对乙方运维人员进行现场处罚并要求整改合格（甲方开具罚款单，乙方到财务缴纳）：

（1）日常运维人员不能按照运维标记时间到达现场；不能按规范要求做好运维记录；在线设备突发故障，运维人员未能按照运维规定时间内处理异常，视情节轻重考核运维人员50-500元。

（2）运维人员责任心不强、业务水平低导致在线监控设备出现故障或使故障修复时间增加；对甲方的合理诉求不能及时反馈解决，推诿扯皮，每次考核运维人员100-500元。

（3）乙方工作效果达不到技术标准要求，经甲方整改书面通知后仍不合格；乙方工作弄虚作假，被甲方、环保部门发现并证实，并由乙方采取补救措施，消除对甲方的影响，每次考核运维单位200-1000元。

（4）乙方原因造成CEMS设备损失的，按实际损失金额进行赔偿。

（5）因乙方过错导致甲方损失或被环保部门罚款、因乙方维护设备不当、突发情况处理不及时引起的问题，乙方承担全部责任。

7.3 以上甲方对乙方的违约考核，甲方可从未付款中直接扣除损失额，未付款不足以弥补损失的，甲方有权向乙方追偿。在运维合同未付款总额中扣减。

7.4 乙方违约造成损失的，乙方应向甲方支付合同总额20%的违约金并赔偿甲方全部损失，甲方可从未付款中直接扣除损失额和违约金。
8．合同解除

8.1 乙方所具备的CMC认证或CPA认证、CCEP认证失效或被取消。

8.2 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

8.3 因乙方维护设备不当、突发情况处理不及时等引起问题的，甲方有权单方面解除合同并要求乙方承担责任、赔偿损失。

8.4 合同终止前三个月，乙方组织对所有自动监控设施、技术档案等进行检查、审核，并逐步移交。

9．合同争议的解决

9.1 发生争议时，由各方友好协商解决。

9.2 协商不成，由甲方所在地人民法院依法裁决。

10．合同生效

10.1 乙方所具备的CMC认证或CPA认证、CCEP认证应当在合同履行期内持续保持有效。

10.2 本合同具备上述条件并在合同双方签字并盖章后生效。

10.3 本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

11．合同变更

本合同的变更、解除、终止和非正常终止应报省市环保行政主管部门批准。

12. 签章

甲方（排污单位）（签章）： ***                 

法定代表人或授权委托人（签字）：               

年    月    日                                

乙方（签章）：***
法定代表人或授权委托人（签字）：

 年    月    日   



